## Pakiet 11A
Pakiet nr 11A
Lp. | Asortyment, | AESCULAP
Parametry techniczne
1. | Kopułka ciśnieniowa kompatybilna z transducerami
| CPJ840J5 | T
| CPJ840J6 | T
| po 5 pkt za każdy | 10
| Maksymalna ilość punktów | 10
| SUMA PUNKTÓW | 10
| PUNKTACJA 20% | 0.2

## Pakiet 11B
Pakiet nr 11B
Lp. | Asortyment, | BILLMED | PROMED | AESCULAP
Parametry techniczne
1. | Linie pomiarowe ciśnienia z pojedynczym przetwornikiem ARGON DTXPlus lub równoważne
| nalepki do oznaczania miejsca pomiaru ciśnienia – 1 pkt. | 1
Maksymalna ilość punktów 1
| SUMA PUNKTÓW | 1
| PUNKTACJA 20% | 0.2 | oferta odrzucona | oferta odrzucona

## Pakiet 22
Pakiet nr 22
Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | VOLCANO
1 | Cewnik elektroniczny do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej z opcją wirtualnej histologii kompatybilny z ultrasonografem F. Volcano | t
| Sterylny rękaw w zestawie – 10 pkt | 10
| Maksymalna ilość punktów 10 | 10
| SUMA PUNKTÓW | 10
| PUNKTACJA 20% | 0.2

## Pakiet 23
Pakiet nr 23
Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | BILLMED | AESCULAP | PROMED
1 | Cewniki Swana Ganza 7F 110cm - kompatybilny z systemem ATTAIN 6216A i monitoremPhilips M60 i monitorem Aspel MoniCARD Komfort
| 1.cewnik pokryty heparyną – 5 pkt | 0 | 0 | 0
| 2. nietrombogenny, apirogenny, dobrze widoczny w rtg, trwały profil J, termistor 40 mm od końca cewnika, czterodrożny (balon, termistor, port dystalny i proksymalny) – wymagane | T | T | T
Maksymalna ilość punktów 5
| SUMA PUNKTÓW | 0 | 0 | 0
| PUNKTACJA 20% | 0 | 0 | 0

## Pakiet 32
Pakiet nr 32
Lp. | Asortyment, Parametry techniczne | Balton | MAQUED
1. | Balon do kontrapulsacji 20-50 CC
| 1. kompatybilny z urządzeniem firmy Datascope - wymagane | T | T
| 2. możliwość wprowadzenia balona „bez koszulki” – wymagane | T | T
| 3. trzy objętości - wymagane | T | T
| 4. atraumatyczny- wymagane | T | T
| 5. kanał pomiaru ciśnienia odporny na wykrzepianie- wymagane | T | T
| 6. odporny na zagięcia i złamania - wymagane | T | T
| 7. zakres objętości pomiędzy 20CC a 50CC wymagane | T | T
| Obecność znaczników początku i końcu balonu – 4 pkt. | T | T
| Kompatybilny z koszulką 7,5F - 4 pkt. | T | T
| Maksymalna ilość punktów 8 | 8 | 8
| SUMA PUNKTÓW | 8 | 8
| PUNKTACJA 20% | 0.2 | 0.2

## Pakiet 42B
Pakiet nr 42B
Stenty kobaltowo-chromowe pokryte węglikiem krzemu z biodegradowalnym polimerem wydzielający sirolimus (DES)
Parametry | Wartości | Punktacja | Uwagi | BIOTRONIK
- zakres długości | min. 10 – 30 mm |  | Wymagane | T
- zakres średnic | Min 2,25 do 4 mm |  | Wymagane | T
- nominalny BP | ≥ 6 Bar |  | Wymagane | T
-RBP | ≥ l6 Bar |  | Wymagane | T
- podać tabelę rozszerzalności dla wszystkich średnic |  |  | Wymagane | T
- podać „proximal shaft” (3,0/ok.18 mm) w calach | ≤ 0,035” |  | Wymagane | T
- podać profil wejścia stentu (3,0/ok. 18 mm) w calach | < 0,024” |  | Wymagane | T
- zgodność poszczególnych rozmiarów z cewnikiem prowadzącym 6F |  |  | Wymagane | T
- zgodność poszczególnych rozmiarów z cewnikiem prowadzącym 5F | Do 4,0 mm |  | Wymagana | T
- podać cechy balonika zapobiegające dyssekcji brzeżnej |  |  | Wymagane | T
- podać różnicę długości stentu i balonika | <1 mm |  | Wymagane | T
- podać pokrycie ściany naczynia w % (dla stentu 3.0/ok. 18 mm) | 10 – 20% |  | Wymagane | T
- podać skrócenie stentu 3,0/ok. 18 mm w % przy RBP | < 1% |  | Wymagane | T
- podać siłę radialną PSI | > 24 PSI |  | Wymagana | T
- podać recoil w % | < 5% |  | Wymagane | T
< 3%
- podać grubość przęseł (struts) stentu | < 0,0036” |  | Wymagane | T
- podać TVR (target vessel revascularization) po roku – źródło (trial lub register) | Według załączonego w części ogólnej schematu | 1 |  | 1
Możliwość zakończenia podwójnej terapii p/płytkowej po 3 miesiącach |  | 5 / 0 |  | 0
Tak / Nie
- podać MACE (zgon, zawał, TLR) po roku – źródło (trial lub register) | Według załączonego w części ogólnej schematu | 1 |  | 1
- podać roczny procent restenozy angiograficznej w stencie – źródło (trial lub register) | Poniżej 8% | 4 |  | 4
| 8-12% | 2
| 13-15% | 1
- podać roczny procent restenozy angiograficznej w segmencie – źródło (trial lub register) | Poniżej 18% | 1
| Poniżej 16% | 2
| Poniżej 14% | 4 |  | 4
- podać 2 letni procent MACE – źródło (trial lub register) | Poniżej 10% | 1 |  | 1
| Powyżej 10% | 0
> 500 zastosowań w Polsce | Tak / Nie | 5 / 0 |  | 5
Maksymalna ilość punktów |  | 21
SUMA PUNKTÓW |  |  |  | 16
PUNKTACJA 20% |  |  |  | 0.15238

## Pakiet 46
Pakiet nr 46
Parametry techniczne stymulatorów SSIR z elektrodami , stymulatorów jednojamowych MRI
L.P | Parametry wymagane/oceniany | Ważność | Punktacja | BIOTRONIK | MEDTRONIC
Parametry wymagane 1-16
1 | Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) | TAK | Wymagane | T | T
2 | Waga max. 30 [g] | podać | Wymagane | T | T
3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2018 | podać | Wymagane | T | T
4 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 mV | podać | Min zakres wymagany | T | T
5 | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | podać | Min zakres wymagany | T | T
6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 2,0 – 7,5 [mV] | podać | Min zakres wymagany | T | T
7 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,75 - 4,0 [Mv] | podać | Min zakres wymagany | T | T
8 | Okres refrakcji A/V min zakres 225-400 ms | podać | Min zakres wymagany | T | T
9 | Program nocny | TAK | Wymagane | T | T
10 | Histereza częstości rytmu | TAK | Wymagane | T | T
11 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | TAK | Wymagane | T | T
12 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK | Wymagane | T | T
13 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | TAK | Wymagane | T | T
14 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK | Wymagane | T | T
15 | Elektrody A i V pasywne i aktywne | TAK | Wymagane | T | T
16 | Elektrody A i V sterydowe | TAK | Wymagane | T | T
PARAMETRY PUNKTOWANE 17-25
17 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | TAK | 0 – Nie, 10 – Tak | 10 | 10
18 | Możliwość zaprogramowanie refrakcji V powyżej 400 | podać | 0 - Nie, 2 – Tak | 2 | 2
19 | Możliwość zaprogramowania refrakcji V poniżej 200 | podać | 0 - Nie, 2 – Tak | 2 | 2
20 | Automatyczna optymalizacja funkcji rate response | podać | 0 - Nie, 2 – Tak | 2 | 2
21 | Test określający próg stymulacji z możliwością wykreślenia krzywej zależności amplitudy od szerokości impulsu – wykres graficzny | podać | 0 – Nie, 10 – Tak | 0 | 10
22 | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS | podać | 1 – do 2 typów, 5 – trzy typy i więcej | 0 | 1
23 | Dostępne histogramy: | podać | Po 1 pkt za histogram | 2 | 2
- częstości
- aktywności pacjenta
24 | Rejestracja epizodów wysokiej częstości | podać | 0 – Nie, 2 – Tak | 2 | 2
25 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta | podać | 0 - Nie, 10 – Tak | 0 | 0
26 | Oferowany stymulator jest najnowszym tego typu produktem firmy zarejestrowanym w Polsce | Tak | 0 - Nie, 10 – Tak | 10 | 10
Nie
| Maksymalna ilość punktów |  | min 53
| SUMA PUNKTÓW |  |  | 30 | 41
| PUNKTACJA 20% |  |  | 0.11321 | 0.15472

## Pakiet 47
Pakiet nr 47
Stymulatory dwujamowe DDDR MRI z funkcjami antyarytmicznymi i kompletem elektrod
LP. | Parametry wymagane/oceniany | Ważność | Punktacja | BIOTRONIK | MEDTRONIC
Parametry wymagane 1 – 22
1 | Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) | TAK | Wymagane | T | T
2 | Waga max. 30 [g] | Podać | Wymagane | T | T
3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2018 | Podać | Wymagane | T | T
4 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 mV | Podać | Min zakres wymagany | T | T
5 | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | Podać | Min zakres wymagany | T | T
6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [Mv] | Podać | Min zakres wymagany | T | T
7 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,18 - 4,0 [Mv] | Podać | Min zakres wymagany | T | T
8 | Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV) | TAK | Wymagane | T | T
9 | Automatyczny PVARP |  | Wymagane | T | T
10 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms | Podać | Min zakres wymagany | T | T
11 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe | Tak | Wymagane | T | T
12 | Program nocny | TAK | Wymagane | T | T
13 | Histereza częstości rytmu | TAK | Wymagane | T | T
14 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | TAK | Wymagane | T | T
15 | Funkcje antyarytmiczne (min 3) | Podać | Min 3 wymagane | T | T
16 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | TAK | Wymagane | T | T
17 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK | Wymagane | T | T
18 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | TAK | Wymagane | T | T
19 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | TAK | Wymagane | T | T
20 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK | Wymagane | T | T
21 | Elektrody A i V pasywne i aktywne | TAK | Wymagane | T | T
22 | Elektrody A i V sterydowe | TAK | Wymagane | T | T
Parametry wymagane 23 – 34
23 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji | Podać | 0 - Nie, 10 – Tak | 10 | 10
24 | Możliwość zaprogramowanie refrakcji V powyżej 400 | Podać | 0 - Nie, 2 - Tak | 2 | 2
25 | Możliwość zaprogramowania refrakcji V poniżej 200 | Podać | 0 - Nie, 2 – Tak | 2 | 2
26 | Algorytm promujący własny rytm zatokowy pacjenta | podać | 0 - Nie, 2 – Tak | 2 | 2
27 | Automatyczna optymalizacja funkcji rate response (np rate profile optimization) | podać | 0 - Nie, 2 – Tak | 2 | 2
28 | Możliwość zaprogramowania odstępu AV w algorytmie promującym własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe do wartości powyżej 350 ms | podać | 0 - do 300 ms, 2 - do 360 ms, 5 – powyżej 360 ms | 0 | 5
29 | Algorytmy aktywacji funkcji Mode Switch (min 1 algorytm) | podać | 1- 1 algorytm, 2 – 2 i wiecej | 2 | 2
30 | Test określający próg stymulacji z możliwością wykreślenia krzywej zależności amplitudy od szerokości impulsu – wykres graficzny | podać | 0 - Nie, 10 – Tak | 0 | 10
31 | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń | podać | 1 – do 2 typów, 5 – trzy typy i więcej | 5 | 5
32 | Dostępne histogramy: | podać | Po 1 pkt za histogram | 3 | 3
- częstości
- przewodzenia AV
- aktywności pacjenta
33 | Rejestracja epizodów: | podać | Po 1 pkt za funkcję | 3 | 3
- wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej
- częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej
- czas trwania arytmii przedsionkowych
34 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta | podać | 0 - Nie, 10 – Tak | 10 | 0
35 | Oferowany stymulator jest najnowszym tego typu produktem firmy zarejestrowanym w Polsce | Tak | 0 - Nie, 10 – Tak | 10 | 10
Nie
| Maksymalna ilość punktów |  | min 62
| SUMA PUNKTÓW |  |  | 51 | 56
| PUNKTACJA 20% |  |  | 0.16452 | 0.18065

## Pakiet 50
Pakiet nr 50
Kardiowertery – defibrylatory resynchronizujące MRI (opcja DF-4) 35 J z zestawem do wprowadzania elektrody lewokomorowej i kompletem elektrod
LP | Funkcja / Parametr | Parametr | Punktacja | MEDTRONIC
graniczny
Parametry wymagane 1 – 16
1 | Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać
2 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2018 | TAK | Wymagane | T
3 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | TAK | Wymagane | T
4 | Masa poniżej 85 gramów | TAK | Wymagane | T
5 | Dostarczona max energia defibrylacji co najmniej 34J | TAK | Wymagane | T
6 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy – VF i VT | TAK | Wymagane | T
7 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 1 | TAK | Wymagane | T
8 | Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK | Wymagane | T
9 | Rodzaje stymulacji | Podać | Wymagane | T
10 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru | TAK | Wymagane | T
11 | Elektrody do defibrylacji sterydowe | TAK | Wymagane | T
12 | Elektrody do stymulacji lewej komory – uni-, bipolarne – do wyboru | TAK | Wymagane | T
13 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK | Wymagane | T
14 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | TAK | Wymagane | T
15 | Możliwość zaprogramowania terapii ATP w strefie VF | TAK | Wymagane | T
16 | Dostępność wszystkich modeli oferowanych na rynku w Polsce | TAK | Wymagane | T
PARAMETRY PUNKTOWANE 17 – 34 |  |  |  | T
17 | Funkcja monitorowania poziomu płynów w tkankach pacjenta | Tak / nie | 0 – Nie, 10 Tak | 10
18 | Programowalna obudowa defibrylatora (active, non active) | Podać | 0 - Nie, 10 – Tak | 10
19 | Możliwość różnicowania częstoskurczu komorowego od: | Podać | 1 pkt za każdy
| - AT/AF |  |  | 3
- częstoskurczu zatokowego
- częstoskurczu z przewodzeniem 1:1
20 | Algorytmy zapewniające terapię resynchronizującą w obecności: | Podać | 1 pkt za każdy
| - przedwczesnych pobudzeń komorowych |  |  | 2
- AT/AF
21 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Podać | 0 - Nie, 10 – Tak | 10
22 | Pomiar trendów: | Podać | Po 1 dla każdego trendu | 6
-epizodów VT/VF
-HRV
-terapii wysokonapięciowych
-częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF
- czas AF w ciągu dnia
- rytm komorowy w czasie AF
23 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Podać | 0- nie, 5 – tak | 5
24 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Podać | 0- nie, 5 – tak | 5
25 | Automatyczna sygnalizacja przekroczenia alarmowego poziomu płynów w tkankach pacjenta (sygnał informujący pacjenta) | Podać | 0 – Nie, 5 – Tak | 5
26 | Elektroda do stymulacji lewej komory o aktywnym sposobie mocowania | Podać | 0 – Nie, 10 – Tak | 10
27 | Elektrody do defibrylacji podskórne | Podać | 0 - Nie, 10 – Tak | 10
28 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów | Podać | 0 – Nie, 5 – Tak | 5
29 | Zapis trendów fali P i R | Podać | 0- do 18 miesięcy, 10-powyżej | 0
30 | Długoczasowy zapis interwałów V-V (np. flash back memory) | Podać | 0- Nie, 10-Tak | 10
31 | Dostępność elektrod ze złączem DF-1/DF4 do wyboru | Podać | 0 – nie 5- tak | 5
32 | Liczba możliwych kombinacji łączy DF-1/ DF-4 i IS-1/ IS-4 | Podać | <3 – 0 ≥3 - 10 | 10
33 | Możliwość zmiany wektora sensingu | Podać | 0- Nie, 10-Tak | 10
34 | Oferowane urządzenie jest najnowszym produkowanym urządzeniem zarejestrowanym w Polsce | Podać | 0- Nie, 10-Tak | 10
| Maksymalna ilość punktów | min. | 136
| SUMA PUNKTÓW |  |  | 126
| PUNKTACJA 20% |  |  | 0.18529

## Pakiet 51
Pakiet nr 51
Kardiowertery ICD VR MRI wraz elektrodą (jedno lub dwu „colilowe”)
LP | Funkcja / Parametr | Parametr | Punktacja | MEDTRONIC
graniczny
Parametry wymagane 1 – 12
1 | Nazwa, numer katalogowy, producent | TAK
2 | Rok produkcji – wymagane nie wcześniej niż 2018 | TAK | Wymagane | T
3 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | TAK | Wymagane | T
4 | Dostarczona max energia defibrylacji co najmniej 34J | TAK | Wymagane | T
5 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy – VF i VT | TAK | Wymagane | T
6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 1 | TAK | Wymagane | T
7 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania z częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK | Wymagane | T
8 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru | TAK | Wymagane | T
9 | Elektrody do defibrylacji sterydowe | TAK | Wymagane | T
10 | Automatyczny pomiar parametrów baterii i elektrody | TAK | Wymagane | T
11 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | TAK | Wymagane | T
12 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów | TAK | Wymagane | T
PARAMETRY PUNKTOWANE 13 – 27
13 | Programowalna obudowa defibrylatora (active, non active) | Podać | 0 - Nie, 10 – Tak | 10
14 | Żywotność przy 50% pacing quarterly charges- min. 5 lat /nast.: 60 [ppm]; 500 ohms; 2,5 [V]; 0,4 [ms]./ | Podać | 0- do 5 lat, 1-do 7 lat, 3-powyżej 7 lat | 3
15 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Podać | 0 - Nie, 5 – Tak | 5
16 | Pomiar trendów: | Podać | Po 1 dla każdego trendu | 4
-epizodów VT/VF
-HRV
-Terapii wysokonapięciowych
- częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF
17 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Podać | 0-nie, 2-tak | 2
18 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Podać | 0-nie, 2-tak | 2
19 | Elektrody do defibrylacji podskórne | Podać | 0 - nie, 10 - tak | 10
20 | Zapis trendu fali R | Podać | 0 – do 18 miesięcy, 1-powyżej | 0
21 | Długoczasowy zapis interwałów V-V (np. flash back memory) | Podać | 0 – do 18 miesięcy, 1-powyżej | 1
22 | Możliwość wykonywania kardiowersji na żądanie | Podać | 0 - nie, 1 -tak | 1
23 | Możliwość dostarczenia energii defibrylacji/kardiowersji >35J | Podać | 0 - nie, 4-tak | 4
24 | Możliwość bezprzewodowego połączenia urządzenia z programatorem | Podać | 0-nie, 10-tak | 10
25 | Dostępność elektrod ze złączem DF-1/DF4 do wyboru | Podać | 0 - nie 10 – tak | 10
26 | Możliwość zmiany wektora sensingu | Podać | 0 – nie 10- tak | 10
27 | Najnowsze urządzenie produkowane przez firmę zarejestrowane w Polsce | Podać | 0 – nie 10- tak | 10
| Maksymalna ilość punktów |  | min 82
| SUMA PUNKTÓW |  |  | 82
| PUNKTACJA 20% |  |  | 0.2

## Pakiet 52
Pakiet nr 52
Kardiowertery ICD DR wraz z elektrodami, (defibrylujące jedno i dwu „coilowe”)
L.p. | Funkcja / Parametr | Parametr | Punktacja | MEDTRONIC
graniczny
Parametry wymagane 1 – 13
1 | Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać
2 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2018 | TAK | WYMAGANE | T
3 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | TAK | WYMAGANE | T
4 | Waga poniżej 80 gramów | TAK | WYMAGANE | T
5 | Dostarczona max energia defibrylacji co najmniej 34J | TAK | WYMAGANE | T
6 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT | TAK | WYMAGANE | T
7 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 1 | TAK | WYMAGANE | T
8 | Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK | WYMAGANE | T
9 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru | TAK | WYMAGANE | T
10 | Elektrody do defibrylacji sterydowe | TAK | WYMAGANE | T
11 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK | WYMAGANE | T
12 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | TAK | WYMAGANE | T
13 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów | TAK | WYMAGANE | T
PARAMETRY PUNKTOWANE 14 – 27
14 | Programowalna obudowa defibrylatora (active, non active) | Podać | 0 - Nie, 10 – Tak | 10
15 | Żywotność przy 50% pacing biannual charges- min. 5 lat /nast.: 60 [ppm]; 500 ohms; 2,5 [V]; 0,4 [ms]./ | Podać | 0- do 5 lat, 1-do 6 lat, 3-powyżej 6 lat | 3
16 | Możliwość różnicowania częstoskurczu komorowego od: | Podać | 1 pkt za każdy | 3
- AT/AF
- częstoskurczu zatokowego
- częstoskurczu z przewodzeniem 1:1
17 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Podać | 0 - Nie, 5 – Tak | 5
18 | Pomiar trendów: | Podać | Po 1 dla każdego trendu | 6
-epizodów VT/VF
-HRV
-Terapii wysokonapięciowych
- częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF
- czas AF w ciągu dnia
- rytm komorowy w czasie AF
19 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Podać | 0 - Nie, 2 – Tak | 2
20 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Podać | 0 - Nie, 2 – Tak | 2
21 | Elektrody do defibrylacji podskórne | Podać | 0 - Nie, | 10
10 – Tak
22 | Zapis trendów fali P i R | Podać | 0 - do 18 miesięcy, 1 – powyżej | 0
23 | Długoczasowy zapis interwałów V-V (np. flash back memory) | Podać | 0 - Nie, 1 – Tak | 1
24 | Możliwość wykonywania kardiowersji na żądanie | Podać | 0-nie, 4-tak | 4
25 | Możliwość bezprzewodowego połączenia urządzenia z programatorem | Podać | 0-nie 10 – tak | 10
26 | Dostępność elektrod ze złączem DF-1/DF4 do wyboru | Podać | 0 – nie 5- tak | 5
27 | Oferowane urządzenie jest najnowszym tego typu produktem firmy zarejestrowanym w Polsce | Tak | 0 - Nie, 10 – Tak
|  | Nie |  | 10
| Maksymalna ilość punktów |  | 72
| SUMA PUNKTÓW |  |  | 71
| PUNKTACJA 20% |  |  | 0.19722

## Pakiet 55
Pakiet nr 55
Ucisk styropianowy do tętnicy udowej
Lp. | Asortyment, | DRG
Parametry techniczne
1. | Ucisk styropianowy do tętnicy udowej
| Symetryczny – 0 pkt. | 0
| Różne powierzchnie nacisku – 5 pkt. | 5
Maksymalna ilość punktów
| SUMA PUNKTÓW | 5
| PUNKTACJA 20% | 0.2

## Pakiet 62
Pakiet nr 62
Lp. | Asortyment, | Nazwa sprzętu / | DRG | MEDTRONIC | BALTON
| Parametry techniczne | Opis oferowanego sprzętu
1. | Pętle chwytające typu „lasso” wraz z cewnikiem, wymagane: | Jałowe, pakowane indywidualnie Pętle w rozmiarach „oczka”pętli 2mm-30 mm.
| długość cewnika powyżej 120 cm – 0 pkt dłuższy - 5 pkt |  | 0 | 5 | 5
| długość pętli lasso powyżej 140 cm - 5pkt |  | 5 | 5 | 5
Maksymalna ilość punktów 10
| SUMA PUNKTÓW |  | 5 | 10 | 10
| PUNKTACJA 20% |  | 0.1 | 0.2 | 0.2

## Pakiet 73
Pakiet nr 73
| Lp. | Asortyment, | BOSTON
Parametry techniczne
Pakiet elektrod do zabiegów elektrofizjologicznych
elektroda 4-polowa o stałej krzywiźnie
|  | elektroda 4-polowa o stałej krzywiźnie • Długość co najmniej 110 cm – wymagane • Średnica cewników 5 lub 6F do wyboru – wymagane • Różne krzywizny cewników (minimum 4) – wymagane • Różne odstępy pomiędzy pierścieniami ( minimum 3 ) – wymagane więcej – 5 pkt | 5
| 2 | kabel do elektrody 4-polowej | t
| 3 | elektroda 10-polowa o stałej krzywiźnie do zatoki wieńcowej z dostępu górnego • Długość co najmniej 60 cm – wymagane więcej – 5 pkt • Średnica cewników 5F lub 6F do wyboru – wymagane • Krzywizna cewnika dedykowana do zatoki wieńcowej (CS) – wymagane | 5
| 4 | elektroda 10-polowa sterowalna do zatoki wieńcowej z dostępu dolnego • Długość co najmniej 110 cm – wymagane więcej – 5 pkt • Średnica cewnika 6F – wymagane • Zmienna krzywizna do mapowania CS z dostępu dolnego - wymagane • Minimum 2 różne odległości między pierścieniami do wyboru - wymagane | 0
| 5 | kabel do elektrod 10-polowych sterowalnych i niesterowalnych | T
| 6 | elektroda 20-polowa sterowalna do mapowania prawego przedsionka • Długość co najmniej 100 cm – wymagane więcej – 5 pkt • Średnica cewnika 7F – wymagane • Zmienna krzywizna do mapowania prawego przedsionka z dostępu dolnego – wymagane • Minimum 2 różne odległości między pierścieniami do wyboru – wymagane | 0
| 7 | kabel do elektrody 20-polowej | T
| 8 | elektrody ablacyjne klasyczne 4mm i 8mm • Długość co najmniej 110cm – wymagane więcej – 5 pkt • Średnica cewnika 7F – wymagane • Elektroda dwukierunkowa – wymagane • Min. dwa stopnie sztywności cewnika – wymagane • Min. 5 krzywizn – wymagane więcej – 5 pkt • Końcówka 4mm i 8 mm do wyboru przez Zamawiającego – wymagane • dostępna elektroda dwukierunkowa asymetryczna 8mm z płynną regulacją sztywności, o końcówce ukształtowanej anatomicznie (wgłębienie na tipie elektrody polepszające przyleganie do tkanki), dedykowanej do ablacji cieśni – wymagane | 10
| 9 | kabel do elektrody ablacyjnej klasycznej do współpracy z generatorem Stockert | T
| 10 | elektrody ablacyjne chłodzone • Długość co najmniej 100cm – wymagane więcej – 5 pkt • Średnica cewnika 7F – 8F wymagane • Elektroda dwukierunkowa – wymagane • Min. 3 krzywizny w tym asymetryczna – wymagane • Końcówka 4mm – wymagane | 0
| 11 | kabel do elektrody ablacyjnej chłodzonej do współpracy z generatorem Maestro 4000 | T
| 12 | dren do elektrody ablacyjnej chłodzonej do współpracy z pompą MetriQ | T
| 13 | Elektroda uziemiająca pacjenta dla dorosłych 9’ 2,7m, kompatybilna z systemem Covidien • Pokryta hydrożelem – 1 pkt. • Hipoalergiczna – 1 pkt | 2
Maksymalna ilość punktów 37
|  | SUMA PUNKTÓW | 22
|  | PUNKTACJA 20% | 0.11892

## Pakiet 75
Pakiet nr 75
Lp. | Asortyment, | POLIMED | ABBOTT
Parametry techniczne
1. | Zestaw do nakłucia przegrody międzyprzedsionkowej Zestaw do nakłucia przegrody międzyprzedsionkowej zawierający (wymagane): - koszulka transseptalna z zastawką hemostatyczną 8-8,5F (minimum 2 krzywizny w tym SL0 oraz Mullinsa lub analogiczne) więcej krzywizn – 1 pkt za każdą - rozszerzacz - igła Brockenbrougha - prowadnik | 4 | 5
Maksymalna ilość punktów 5
| SUMA PUNKTÓW | 5 | 5
| PUNKTACJA 20% | 0.16 | 0.2