## punktacja ogólna
PUNKTACJA DZP/05PN/2020
| MAX | 3003469.63
| MIN | 3003469.63
NR OF. | CENA 80% | CENA | ILOŚĆ PUNKTÓW ZA CENĘ
1 | BFF MEDFinance Spółka Akcyjna Ul. Kilińskiego 66 90-118 Łódź | 3003469.63 | 0.8
| MAX | 430
| MIN | 0
NR OF. | PARAMETRY TECHNICZNE - 20% | ILOŚĆ | ILOŚĆ PUNKTÓW - PARAMETRY TECHNICZNE
1 | BFF MEDFinance Spółka Akcyjna Ul. Kilińskiego 66 90-118 Łódź | 360 | 0.16744
NR OF. | PUNKTACJA ŁĄCZNA | CENA 80% | PARAMETRY TECHNICZNE - 20% | SUMA
1 | BFF MEDFinance Spółka Akcyjna Ul. Kilińskiego 66 90-118 Łódź | 0.8 | 0.16744 | 0.96744
Zabrze, dn. 05.05.2021r
Podpis Zamawiającego

## punktacja parametrów techn.
LP | Opis parametru - Parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany | Parametry oferowane przez Wykonawcę
| Nazwa produktu | podać
| Model/typ | podać
| Producent/ Kraj | podać
| Rok produkcji min. 2020 | Rok produkcji 2021 – 25pkt. | 25
| Parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany
| Demontaż i utylizacja dotychczasowego systemu Integris ALLURA potwierdzony odpowiednim protokołem. | Tak
I | Statyw
1. | Mocowanie statywu na suficie (ramię C zamontowane na suficie) | TAK
2. | Elektryczne (silnikowe) ustawianie statywu w położeniu umożliwiającym wykonywanie badań i zabiegów w zakresie kardiologii interwencyjnej. | TAK
3. | Zakres obrazowania pacjenta wzdłuż osi wzdłużnej stołu dla pozycji statywu LAO/RAO = 0˚ i CRA/CAUD = 0˚ (np. dostęp do tętnic udowych) bez konieczności przemieszczania pacjenta względem stopy stołu | ≥ 180 cm
4. | Głębokość ramienia C lub G – rozumiana, jako odległość od linii łączącej ognisko ze środkową częścią detektora do ramienia C lub G | ≥ 100 cm - 5 pkt. | 5
90 cm<100 cm - 0 pkt
5. | Zakres odległości SID minimum 95cm - 115cm | TAK
6. | Zakres projekcji LAO/RAO [°] mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta ≥220° | TAK
7. | Zakres projekcji CRAN/CAUD [°] mierzony w osi stołu ≥90° | TAK
8. | Możliwość wykonania projekcji z pozycją pionową, skośną i poziomą układu lampa – detektor z maksymalną dostępną odległością SID i minimalną dostępną odległością pacjent – detektor | TAK
9. | Zmotoryzowany obrót statywu wokół osi pionowej w miejscu zamocowania statywu do sufitu z możliwością pracy z obu stron stołu bez konieczności obrotu stołu umożliwiający nieograniczony dostęp od strony głowy Min. ≥ +90°/-90° | TAK
10. | Szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie LAO/RAO przy zmianie angulacji statywu (z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej) ≥ 15°/s | 15 °/s do 25°/s - 0 pkt. | 10
≥25°/s - 10 pkt.
11. | Szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie CRAN/CAUD przy zmianie angulacji statywu (z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej) | ≥15°/s - 0 pkt. | 10
≥25°/s - 10 pkt.
12. | Szybkość ruchów statywu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej [°/s] ≥ 30°/s | 30°/s do 55°/s - 0 pkt. | 10
≥55°/s - 10 pkt.
13. | Pozycja parkingowa statywu (odjazd statywu do pozycji umożliwiającej nieograniczony dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron) | TAK
14. | Silnikowe ustawienie statywu w pozycji parkingowej z tyłu lub boku stołu pacjenta | TAK
15. | Ręczne (bez używania silników) ustawianie statywu w pozycji parkingowej z uruchamianym ręcznie hamulcem zamocowanym w uchwycie statywu | TAK (po 2 str.) - 10 pkt. | 10
TAK (po 1 str.) - 5 pkt.
NIE - 0 pkt.
16. | Pamięć pozycji statywu | TAK, min. 50 pozycji, podać | 10
Wartość największa - 10 pkt.
Wartość graniczna - 0 pkt.
Pozostałe proporcjonalnie
17. | Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej | TAK opisać
18. | System zabezpieczenia przed kolizją. | TAK, | 5
Pojemnościowy - 0 pkt.
Elektromechaniczny - 0 pkt.
Oba - 5 pkt.
19. | Prezentacja danych systemowych w sali badań (min.: kąty projekcji, SID, tryb pracy, status cieplny lampy, dawka promieniowania) | TAK
20. | Zakres badania w osi poprzecznej stołu bez konieczności obrotu stołu, umożliwiający między innymi dostęp promienisty i łokciowy z obu stron stołu min 100 cm | TAK - 5 pkt. | 0
Nie - 0 pkt.
21. | Automatyczne ustawianie statywu (angulacje statywu, pozycje przysłon i odległość cyfrowego detektora od lampy rtg) w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu 2D | TAK
II | Stół pacjenta
1. | Stół zabiegowy, kolumnowy z pływającym blatem, mocowanie na podłodze, z możliwością obrotu stołu wokół osi pionowej dedykowany do badań kardiologicznych. | TAK
2. | Przesuw wzdłużny płyty pacjenta ≥ 120 cm | 120 cm do ≤ 130 cm - 0 pkt. | 0
> 130 cm – 10 pkt
3. | Zakres ruchu poprzecznego płyty pacjenta ≥ 28 cm | 28 cm do ≤ 38 cm - 0 pkt. | 0
> 38 cm - 10 pkt.
4. | Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego stołu ≥ 26 cm | 26 cm do ≤ 38 cm - 0 pkt. | 0
> 38 cm - 10 pkt.
5. | Dopuszczalne obciążenie stołu | 240 kg do ≤ 350 kg - 0 pkt. | 0
| ≥ 240 kg | > 350 kg - 5 pkt.
6. | Dopuszczalne wykonanie reanimacji na wysuniętym bez ograniczeń blacie stołu (brak piktogramu określającego konieczność wykonywania resuscytacji z pacjentem umieszczonym nad noga / podstawą stołu | TAK - 10 pkt. | 10
NIE - 0 pkt.
7. | Pulpit sterowniczy ruchów stołu w sali badań | TAK
8. | Sterowanie wszystkimi ruchami ramienia C lub G, stołu | TAK
i kolimatora możliwe bezpośrednio przy stole pacjenta.
9. | Sterowanie wszystkimi trybami fluoroskopii i akwizycji możliwe bezpośrednio przy stole pacjenta. | TAK
10. | Sterowanie funkcjami systemu z panelu dotykowego z minimalnym zakresem funkcjonalności obejmującym sterowanie systemem rejestracji obrazów. | TAK
11. | Szerokość płyty pacjenta w okolicy klatki piersiowej ≥ 45 cm | TAK
12. | Długość płyty pacjenta ≥ 280 cm | TAK
13. | Akcesoria: | TAK
Minimum:
- materac,
- statyw na płyny infuzyjne,
- szyny na akcesoria z 3 stron stołu w obrębie stopy stołu pacjenta,
- podkładka z materacem (przepuszczalna dla promieniowania rtg) pod ramię przy iniekcji i dla dostępu radialnego,
- uchwyty na dłonie za głową pacjenta z
podpórkami pod ramiona – dla badań kardiologicznych,
- podkładki pod ramiona pacjenta z materiału przepuszczalnego dla promieniowania rtg zabezpieczające ramiona przed spadnięciem z płyty pacjenta
14. | Przezierność blatu stołu pacjenta w każdym miejscu skanowania (ekwiwalent grubości Al. Maksymalnie 1,5 mm ) | 1,5 mmAl ≥ 1 mmAl - 0 pkt. | 10
< 1 mmAl - 10 pkt.
15. | Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie lub ruchomość ramienia umożliwiająca pozycjonowanie do wszystkich wymaganych pozycji bez konieczności przesuwania blatu ani obrotu stołu - bez promieniowania | TAK - 15 pkt. | 15
Nie - 0 pkt.
III | Generator RTG
1. | Maksymalna moc wyjściowa ≥ 80kW | TAK
2. | Moc generator możliwa do wykorzystania podczas rzeczywistej ekspozycji | ≥ 85 kW - 10 pkt. | 10
< 85 KW - 0 pkt.
3. | Automatyczny dobór parametrów ekspozycji do grubości/gęstości pacjenta min. kV, mA, ms | Tak
4. | Maksymalne obciążenie generatora mocą ciągłą Bez ograniczeń czasowych min. 1500W | Tak
5. | Bezprzewodowy wyłącznik nożny ekspozycji dwufunkcjonalny, z możliwością programowania funkcji (fluoroskopia, akwizycja zdjęciowa) w sali badań | Tak
6. | Konfigurowalne przyciski nożnego wyłącznika ekspozycji | TAK
7. | Wyzwalanie ekspozycji (akwizycja zdjęciowa) ze sterowni | TAK
8. | Zabezpieczenie generatora przed przypadkowym promieniowaniem | TAK
9. | Zapewnienie bezpieczeństwa bezprzerwowego kontynuowania zabiegu w przypadku uszkodzenia dowolnego z ognisk – funkcją automatycznego przełączenia na ognisko sąsiednie | TAK
10. | Minimalny czas ekspozycji ≤ 1ms | TAK
11. | Automatyczny dobór parametrów akwizycji na podstawie wartości z fluoroskopii | Tak
12. | Przejście z prześwietlenia do rejestracji sceny bez wykonywania ekspozycji/serii kontrolnych | TAK
IV | Kolimator
1. | Przysłona prostokątna | Tak
2. | Filtr półprzepuszczalny klinowy | Tak
3. | Sterowanie ruchami kolimatora z pulpitu przy stole pacjenta | Tak
4. | Dodatkowa (poza inherentną lampy) maksymalna filtracja promieniowania (filtr miedziowy) w kolimatorze min. 0,6 mm Cu | Tak
5. | Liczba stopni dodatkowej (poza inherentną lampy) filtracji (filtr miedziowy) w kolimatorze min. 3 | Tak
6. | Automatyczny dobór (z uwzględnieniem zmiennej grubości pacjenta przy różnych angulacjach) oraz samoczynne wsuwanie (silnikowe, bez ingerencji obsługi) dodatkowej (poza inherentną lampy) filtracji w celu redukcji dawki i poprawy jakości obrazu – przy fluoroskopii i przy akwizycji zdjęciowej | Tak - 5 pkt | 0
Nie - 0 pkt.
7. | Sygnalizator akustyczny i optyczny zbliżania się do temperatury przegrzania lampy | Tak
8. | Monitorowanie dawki promieniowania na wyjściu z lampy przy fluoroskopii i ekspozycji zdjęciowej oraz dawki całkowitej, wyświetlanie dawki (lub iloczynu dawki i pola powierzchni) w sali badań oraz w sterowni; możliwość wydruku informacji o dawce na pacjenta na drukarce | Tak
9. | Zapis raportów o dawce w formatach DICOM X-Ray Radiation Dose Structured Report i X-Ray Angioraphic Image | Tak
V | Lampa RTG / przysłony
1. | Lampa min. 2-ogniskowa sterowana siatką | TAK
2. | Wymiar najmniejszego ogniska [mm] zgodnie z PN-EN/IEC 60336 ≤ 0,5 mm lub norm równoważnych | TAK
3. | Wymiar kolejnego po najmniejszym ogniska [mm] zgodnie z PN-EN/IEC 60336 ≤ 0,8 mm, lub norm równoważnych | TAK
4. | Pojemność cieplna anody | 3000 kHU <5000 kHU - 0 pkt. | 10
| ≥ 3000 kHU | ≥5000 kHU do <6000 kHU - 5 pkt.
≥6000 kHU - 10 pkt.
5. | Pojemność cieplna kołpaka, min. 2700 kHU | 2700 kHU <7000 kHU - 0 pkt. | 10
≥7000 kHU do <9000 kHU - 5 pkt.
≥9000 kHU - 10 pkt.
6. | Moc największego ogniska | > 100 kW - 5 pkt. | 0
| >75kW | 75 kW do ≤ 100 kW - 0 pkt.
7. | Przysłona prostokątna | TAK
8. | Filtr półprzepuszczalny | TAK
Możliwość ustawienia przesłony półprzepuszczalnej i prostokątnej bez promieniowania
9. | Dodatkowa filtracja promieniowania (filtry miedziowe, ekwiwalent 0,9 mm Cu) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach | TAK, minimum odpowiednik 0,9 mm Cu, podać wartość
10. | Ilość stopni dodatkowej filtracji | TAK
11. | Max obciążenie lampy mocą ciągłą (dla minimum 10 minut) nie mniej niż 1500W | TAK
12. | Maks. prąd anody przy prześwietleniu pulsacyjnym z wykorzystaniem małego ogniska i aktywnym mechanizmie redukcji promieniowania resztkowego [mA] ≥ 160 mA | TAK
13. | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze / wyświetlaczu w sali zabiegowej | TAK
14. | Lampa sterowana siatką polegająca na kształtowaniu wiązki promieniowania przekładająca się na ograniczenie dawki promieniowania miękkiego padającego na pacjenta i personel | TAK
15. | Pozycja przesłon wyświetlana na monitorze w trakcie ustawiania przesłon bez promieniowania | TAK
16. | Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy min. 125 kV, min 1500 W i w odległości maks. 1 m | TAK
(zgodnie z PN-EN/IEC 60601-1-3 lub norm równoważnych) – maks. 0,5 mGy/godz.
Promieniowanie przeciekowe kołpaka
przy pełnym obciążeniu lampy
i w odległości maks. 1 m
(zgodnie z PN-EN/IEC 60601-1-3 lub norm równoważnych) – maks. 0,5 mGy/godz
VI | Rentgenowski tor obrazowania z detektorem płaskim
1. | Płaski detektor cyfrowy o przekątnej pola obrazowania min. 24 cm i max 30 cm | TAK
2. | DQE przy 0 LP/mm [%] | Tak, | 5
| (detecive quantum efficiency) płaskiego detektora cyfrowego nie mniejsza niż 70%. | Wartość największa - 5 pkt.
Wartość graniczna - 0pkt.
Pozostałe proporcjonalnie
3. | Graniczna rozdzielczość płaskiego panelu cyfrowego (tzw. częstotliwość Nyquista) [pl/mm] min. 2,5pl/mm | 2,5 <3,0 pl/mm - 0 pkt. | 10
≥3,0 pl/mm - 10 pkt.
4. | Silnikowy, automatyczny (bez ingerencji obsługi) równoczesny obrót przysłony na lampie RTG oraz detektora dla kompresji obrotu obrazu | Nie - 0 pkt. | 0
Tak - 5 pkt.
5. | Silnikowy przesuw detektora – zmiana odległości źródło - obraz min. 25cm | Tak, | 10
Wartość największa - 10 pkt.
Wartość graniczna - 0pkt.
Pozostałe proporcjonalnie
6. | Głębia bitowa detektora [bit] ≥14 bit | TAK | 5
14˂16 bit - 0 pkt.
≥16 bit - 5 pkt.
7. | Przyciski na obudowie detektora umożliwiające zmianę SID przez operatora stojącego u wezgłowia | Tak - 5 pkt. | 0
Nie - 0 pkt.
8. | Liczba pól obrazowych detektora | 4 – 0 pkt | 10
| ≥ 4 | >4 – 10 pkt
9. | Wielkość pixela w detektorze ≤194 µm. | ≤170 µm - 10 pkt. | 10
194 - 170 µm. - 0 pkt.
10. | Zawieszenie sufitowe w sali zabiegowej dla 4 monitorów LCD o przekątnej min. 19" | TAK,
11. | 2 monitory obrazowe angiografu (TFT/LCD) w sali zabiegowej (live + obrazy referencyjne) na zawieszeniu sufitowym o przekątnej min. 19" lub jeden monitor min 27” | TAK,
12. | 2 monitory obrazowe dla angiografu (TFT/LCD) w sterowni dla obrazu live oraz postprocesingu o przekątnej min. 19" | TAK,
13. | 1 kolorowy monitor TFT/LCD w sterowni o przekątnej min. 19" do prezentacji obrazu ze stacji hemodynamicznej | TAK,
14. | 1 kolorowy monitor TFT/LCD w sali zabiegowej (na zawieszeniu sufitowym z monitorami obrazowymi angiografu) o przekątnej min. 19" do prezentacji obrazu z urządzeń zewnętrznych z rozgałęziaczem umożliwiającym podłączenie 4 sygnałów obrazowych. Wybór sygnału do prezentacji z konsoli przy stole pacjenta. | TAK,
15. | 1 kolorowy monitor TFT/LCD w sali zabiegowej (na zawieszeniu sufitowym z monitorami obrazowymi angiografu) o przekątnej min. 19" do prezentacji obrazu ze stacji hemodynamicznej | TAK,
16. | Wszystkie funkcje ekranów dotykowych w Sali badań dostępne dla technika w sterowni – pełna możliwość wszystkich funkcji związanych z obrazem ze stanowiska sterowni | TAK
VII | System cyfrowy/ postprocessing/
Archiwizacja
1. | Pakiet najnowszych zaawansowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu przy jednoczesnym obrazowaniu z obniżoną dawką promieniowania. | TAK, | 25
Dodatkowa opcja redukcji dawki w stosunku do opisanego powyżej
Tak - 25 pkt., podać, opisać
Nie - 0 pkt.
2. | Ustawianie położenia przysłon prostokątnych znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania | Tak
3. | Ustawianie położenia przysłon półprzepuszczalnych znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania | Tak
4. | Ustawianie położenia płyty pacjenta znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym, bez promieniowania | Tak - 15 pkt. | 15
Nie - 0 pkt.
5. | Wizualizacja aktualnie wybranego pola obrazowania znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie, bez promieniowania | Tak - 10 pkt. | 10
Nie - 0 pkt.
6. | Matryca akwizycyjna zapisywania obrazów na dysk twardy aparatu | 960 x 960 pikseli < 1024 x 1024 pikseli - 0 pkt. | 15
| ≥ 960 x 960 pikseli | ≥ 1024 x 1024 pikseli - 15 pkt.
7. | Matryca prezentacyjna | Tak
≥ 1024 x 1024 pikseli
8. | Głębokość przetwarzania i zapisywania na dysku ≥ 12 bit | TAK | 10
Wartość największa - 10 pkt.
Wartość graniczna - 0 pkt.
Pozostałe proporcjonalnie
9. | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie min. od 5 do 30 pulsów/s, minimum 3 wartości | TAK
10. | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie do 3 pulsów/s | TAK - 10 pkt. | 10
NIE - 0 pkt.
11. | Pamięć ostatniego obrazu (LIH) | TAK
12. | Pamięć obrazów na HD aparatu (bez uwzględnienia dodatkowych konsol, dysków, pamięci zewnętrznych typu USB, nośników typu CD/DVD) | TAK
13. | Zapis na HD obrazów z prześwietlenia umożliwiający zapis jednorazowej pętli o długości min 30 s z prędkością min 30 obr/s | TAK - 10 pkt. | 10
Nie - 0 pkt.
14. | Zoom w postprocessingu | TAK
15. | Automatyczny pixelshift w czasie rzeczywistym podczas roadmappingu | Tak - 5 pkt | 5
Nie - 0 pkt.
16. | Dynamiczny funkcja nawigacji umożliwiająca prowadzenie cewnika na ruchomym obrazie tętnic wieńcowych bez konieczności podawania kontrastu. | Tak - 15 pkt. | 15
Nie - 0 pkt.
17. | Wielopłaszczyznowa angiografia rotacyjna - automatyczny ruch statywu po uprzednio zaprogramowanej trajektorii (możliwość zaprogramowania co najmniej 5 trajektorii) uwzględniającej odchylenia RAO/LAO i CRA/CAUD. | Tak - 15 pkt. | 15
Nie - 0 pkt.
18. | Oprogramowanie do analizy stenoz naczyń wieńcowych, min.: | TAK,
- automatyczne rozpoznawanie konturów;
- pomiar stenoz z obliczeniami
geometrycznymi i densytometrycznymi;
- automatyczne i manualne określanie
średnicy referencyjnej;
- automatyczna i manualna kalibracja;
- pomiary średnicy, odległości i katów
19. | Specjalistyczne oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów w tętnicach wieńcowych podczas procedur inwazyjnych z możliwością obsługi oprogramowania z panela sterowniczego w sali badań | TAK
W czasie rzeczywistym
W postprocesingu
20. | Sterowanie funkcjami systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w Sali badań | TAK
21. | Realizacja funkcji ewaluacyjnych systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w Sali badań (łącznie z analizą stenoz i lewej komory) | TAK
22. | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni | TAK
23. | Archiwizacja obrazów na CD-R lub DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem programu przeglądarki DICOM umożliwiającego odtwarzanie nagranych CD-R lub DVD na komputerach osobistych | TAK
24. | Akwizycja przebiegu EKG z prezentacją graficzną zsynchronizowaną ze sceną kardioangiograficzną na monitorach obrazowych w sali badań i w sterowni | TAK
25. | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM (wcześniej lub na innych aparatach) płyt CD-R lub DVD wraz z prezentacją odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w Sali badań oraz w sterowni | TAK
26. | DICOM 3.0 z min.:
| - Dicom Send | TAK
- Dicom Receive
- Dicom Query/Retrieve
- Dicom Worklist (lub w stacji badań hemodynamicznych)
- Dicom Storage Comitment
27. | Funkcja wykonywania automatycznej, odbywającej się w tle, archiwizacji danych obrazowych w standardzie DICOM (na płytach CD-R lub DVD oraz lub zdefiniowanym węźle sieciowym) w miarę akwizycji kolejnych scen -funkcja auto-send. | Dostępność obu sposobów archiwizacji - 10 pkt. | 0
Brak dostępności obu sposobów - 0 pkt.
28. | Zoom na obrazie life podczas akwizycji obrazu w czasie rzeczywistym (nie w postprocessingu) tj. powiększenie wybranego obszaru o rozmiarze innym niż pole obrazowe detektora FOV - brak efektu zwiększenia dawki przy powiększeniach) | TAK - 5 pkt. | 5
Nie - 0 pkt.
29. | Możliwość jednoczesnej prezentacji ruchomych obrazów bez powiększenia i obrazu powiększonego przy pomocy zoomu elektronicznego w czasie rzeczywistym podczas fluoroskopii | TAK - 5 pkt. | 5
Nie - 0 pkt.
VIII | Stacja badań hemodynamicznych | Podać nazwę
1. | Transfer danych demograficznych pacjentów, rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych, do systemu cyfrowego angiografu lub odwrotnie | TAK
2. | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami dla min. 100 pacjentów z rejestracją krzywych i protokołów | TAK
3. | Konsola komputerowa z dwoma kolorowymi monitorami o przekątnej ekranu min. 19”: | TAK
- min. 12-kanałowy monitor przebiegów do
prezentacji mierzonych wartości
- monitor dialogowy do komunikacji z systemem
komputerowym stacji badań
hemodynamicznych
4. | Pomiar i jednoczesna prezentacja 12 kanałów EKG w zestawie kable EKG (min. 1 komplet odprowadzeń przedsercowych i kończynowych) | TAK
5. | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca | TAK
6. | Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) metodą termodylucji i Ficka | TAK
7. | Pomiar i prezentacja SpO2 (łącznie z czujnikiem wielokrotnego użytku typu klips) | TAK,
8. | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego (łącznie z mankietem pomiarowym) | TAK,
9. | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 2 różnych ciśnień inwazyjnych łącznie (dostarczenie 20 szt. czujników jednorazowych) | TAK
10. | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych) m.in. gradienty ciśnień, powierzchnie otwarcia zastawek, przecieki między jamowe, opory naczyniowe | TAK
11. | Wyprowadzenie sygnału wizyjnego na monitor na zawieszeniu sufitowym opisany w sekcji VI | TAK
12. | Sterowanie funkcjami stacji hemodynamicznej w sali badań – zintegrowane z systemem cyfrowym angiografu lub oddzielny pulpit | Tak
13. | Drukarka laserowa umożliwiająca drukowanie dokumentacji medycznej | TAK
14. | Archiwizacja mierzonych przebiegów za pomocą nagrywarki DVD lub kart SD wysokiej pojemności (SDHC) lub nośnikach USB | TAK
15. | UPS dla stacji badań hemodynamicznych umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamięci zmierzonych krzywych/wyliczonych parametrów hemodynamicznych | TAK
16. | Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe winny stanowić integralną całość oferowanego systemu stacji badań hemodynamicznych | TAK
17. | DICOM Worklist – zainstalowany w stacji hemodynamicznej lub w angiografie | TAK
18. 1 | Konfiguracja i podłączenie aparatu do posiadanego systemu PACS/RIS (Infinitt) firmy Resqumed w celu archiwizacji badań oraz otrzymywania listy zleconych badań z systemu RIS, przeglądanie archiwalnych badań z systemu PACS. Koszt zakupu licencji po stronie Wykonawcy. | TAK
IX | Wyposażenie pozostałe
1. | Lampa OP w technologii LED do oświetlania pola cewnikowania mocowana na wspólnym zawieszeniu z osłoną w postaci szyby ołowiowej ≥ 40 000 lux | TAK,
2. | Interkom dwukierunkowy do komunikacji głosowej sterownia – sala zabiegowa | TAK
3. | System zasilania awaryjnego UPS (min. 100 kVA) dla angiografu gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania w czasie nie krótszym niż 10 min. Dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego, wymagane zapewnienie min. fluoroskopii, ruchów stołu i statywu w zdefiniowanym powyżej czasie | TAK
4. | Ustawianie parametrów akwizycji i fluoroskopii z panelu dotykowego zainstalowanego w Sali badań przy stole pacjenta | TAK
5. | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała ( dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku stołu pacjenta. | TAK
6. | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej na suficie. Interkom do komunikacji pomiędzy sterownią i salą zabiegową | TAK
7. | Sprzęt ochrony osobistej: | Tak
- fartuch dwustronny jednoczęściowy min. 0.5mmPb -szt. 2
-różne rozmiary i kolorystyka uzgodnione z Zamawiającym
Osłony na tarczycę wykonane z tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5 mm Pb – 8 szt.
- okulary ochronne min. 0.75 mm Pb – 2 szt.
- czepki na głowę ochronne min. 0,5mmPb- 6szt
8. | Szkolenie aplikacyjne w siedzibie Zamawiającego min 10 dni roboczych wraz ze szkoleniem dla personelu w zakresie wykonywania testów podstawowych aparatów rtg (potwierdzone zaświadczeniem/certyfikatem) | TAK
9. | Zestaw fantomów służących do przeprowadzenia podstawowych testów kontroli jakości aparatu rtg zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami | TAK
Szkolenie pracowników do wykonywania testów podstawowych.
10. | Wykonanie i dostarczenie na koszt Wykonawcy testów odbiorczych (akceptacyjnych) i specjalistycznych | Tak
X | Wymagania dodatkowe
1. | Wymagana przez producenta moc przyłączeniowa potwierdzona w firmowych danych producenta | ≥ 110 kVA - 0 pkt. | 10
| Zamawiający wymaga dostosowania w ramach oferty istniejącego zasilania do wymogów aparatu. | < 110 kVA - 10 pkt.
2. | Produkt (sprzęt) zakwalifikowany przez producenta jako wyrób medyczny spełniający wymagania w rozumieniu Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2019.175 t.j. z dnia 2019.01.30), posiada oznaczenie wyrobu znakiem CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności | TAK
3. | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 10 lat od dostawy, okres dostępności dla sprzętu IT i oprogramowania minimum 5 lat
Tak, oświadczenie załączyć do umowy
4. | Dokumentacja: instrukcje obsługi w jęz. polskim, dokumentacja serwisowa | TAK
5. | Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce | TAK
6. | Gwarancja na cały przedmiot zamówienia (Sprzęt) – min.24 miesiące | ≥24 miesięcy, podać
7. | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK
8. | Częstotliwość przeglądów | Podać i opisać
9. | Czas przystąpienia do naprawy „w miejscu” od zgłoszenia awarii maks. 24 godz. w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), | TAK
10. | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | TAK
11. Z | Zdalny serwis TAK | Czas rozpoczęcia diagnostyki usterki do 2 godzin od daty zgłoszenia w dni robocze - 0 pkt | 10
Do 2 godzin 24 / 7 – 10 pkt
12. | Maksymalny czas wyłączenia aparatu z przyczyn technicznych w ciągu roku -20 dni | TAK
13. | Autoryzowany serwis gwarancyjny | Podać dane kontaktowe
14. | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) | Tak
15. | Broszury techniczne, instrukcje, foldery potwierdzające spełnienie wymagań | Tak,
16. | Lista autoryzowanych serwisów na terenie Polski (w przypadku braku - na terenie UE) wraz z danymi teleadresowymi i numerami kontaktowymi | Tak, podać
| RAZEM liczba punktów |  | 360