Zestaw operacyjny

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY |  |  |
|  | Wymogi ogólne |  |  |
|  | Producent/kraj | Podać |  |
|  | Model /Typ | Podać |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie powystawowy. Rok produkcji nie wcześniej niż 2018 | Tak, podać |  |
|  | Aparat mono i bipolarny wyposażony w funkcję zamykania naczyń o średnicy do 7 [mm] z automatycznym dopasowaniem mocy wyjściowej do właściwości fizykochemicznych tkanek | Tak |  |
|  | Możliwość integracji poszczególnych urządzeń chirurgicznych (diatermia, przystawka argonowa, odsysacz dymu z pola operacyjnego) w jednolity system sterowany z tej samej jednostki sterującej | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia odsysacza dymu z pola operacyjnego w chirurgii otwartej i w laparoskopowej. | Tak |  |
|  | Możliwość utworzenia min. 95 różnych konfiguracji nastaw (programów) i zapisania ich pod nazwą zabiegu lub nazwiskiem lekarza | Tak Podać |  |
|  | Aparat o wymiarach 400x180x430 mm ± 10 mm | Tak Podać Waga aparatu do 10 kg – 10 pkt Waga aparatu powyżej 10 kg – 0 pkt |  |
|  | Wielokolorowy wyświetlacz obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji między aparatem a użytkownikiem | Tak |  |
|  | Zmiana nastaw i parametrów za pomocą przycisków funkcyjnych i podświetlanego pokrętła lub ekranu dotykowego. | Tak Podać Ekran dotykowy - 0 pkt Podświetlane pokrętło - 20 pkt |  |
|  | Odporność urządzenia na impuls defibrylacji | Tak |  |
|  | Układ monitorowania jakości przylegania elektrody neutralnej z graficznym lub cyfrowym wskaźnikiem stopnia przylegania elektrody | Tak Podać Wskaźnik graficzny – 10 pkt Wskaźnik cyfrowy – 0 pkt |  |
|  | Wykrywanie nieprawidłowej pracy, sygnalizacja wizualna i dźwiękowa w połączeniu z wyświetlaniem komunikatów zapisanych w języku polskim | Tak |  |
|  | Minimalna liczba i rodzaj gniazd przyłączeniowych: - monopolarne – 2 [szt.], - bipolarne –2 [szt.], - elektrody neutralnej – 1 [szt.]. | Tak Podać |  |
|  | Aparat umożliwia bezpośrednie podłączenie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowych oraz trzypinowych | Tak |  |
|  | Aparat umożliwia bezpośrednie podłączenie narzędzi bipolarnych w systemie wtyczek jednopinowych | Tak |  |
|  | Możliwość uruchamiania funkcji monopolarnych i bipolarnych przy użyciu jednego włącznika nożnego | Tak |  |
|  | Max. moc znamionowa cięcia monopolarnego min 350W | Tak Podać |  |
|  | Minimum 10 rodzajów cięcia monopolarnego, w tym: papilektomia i polypektomia. | Tak Podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o prąd cięcia bipolarnego TUR z minimalną mocą 350W | Tak Podać |  |
|  | Aktywacja funkcji cięcia monopolarnego przez włącznik nożny i przycisk na uchwycie | Tak |  |
|  | Max. moc znamionowa koagulacji monopolarnej min. 200W | Tak Podać |  |
|  | Minimum 10 rodzajów koagulacji monopolarnej w tym natryskowa i preparująca. | Tak Podać |  |
|  | Aktywacja funkcji koagulacji monopolarnej przez włącznik nożny i przycisk na uchwycie | Tak |  |
|  | Możliwość równoległej pracy przez dwóch operatorów dla min. dwóch rodzajów koagulacji monopolarnej przy użyciu koagulacji natryskowej i koagulacji preparującej. Max. moc znamionowa dla obu rodzajów koagulacji min. 150 W | Tak/Nie TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Max. moc znamionowa cięcia bipolarnego min. 120W | Tak Podać |  |
|  | Max. moc znamionowa koagulacji bipolarnej min. 120W | Tak Podać |  |
|  | Możliwość aktywacji pęset bipolarnych w trybie mikro z regulacją mocy koagulacji 0,1[W] –50 [W] | Tak |  |
|  | Aktywacja funkcji bipolarnej przez włącznik nożny i dodatkowo dla pęset bipolarnych za pomocą funkcji auto-start | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji czasu zwłoki początku koagulacji funkcji auto-start. | Tak/Nie TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Progresywna zmiana wartości mocy przy regulacji parametrów pracy urządzenia. | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego zakończenia koagulacji, nie dopuszczająca do przesuszenia tkanek (auto-stop) | Tak |  |
|  | Moduł do preparowania i zamykania dużych naczyń do 7 [mm]. Praca odbywa się w cyklu automatycznym, tzn. aparat dozuje prąd w zależności od tkanki i użytego narzędzia, zakończenie procesu sygnalizuje dźwiękowo i wyłącza prąd. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się możliwości ręcznego ustawiania parametru mocy w tym programie | Tak |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie narzędzi do zamykania naczyń, z jednoczesnym automatycznym ustawieniem parametrów pracy. | Tak |  |
|  | Narzędzia współpracujące z modułem do zamykania naczyń do 7 mm posiadające przewód zintegrowany z narzędziem i wtyczką. | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia elektrod neutralnych jednorazowego użytku dla noworodków (do 5 kg) z ograniczeniem parametrów pracy do max. 30 W. w cięciu i koagulacji monopolarnej. | Tak |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
|  | Zamykanie naczyń |  |  |
|  | Włącznik nożny, podwójny CIĘCIE-KOAGULACJA oznaczone dwoma różnymi kolorami, z funkcją zmiany programów, kabel dł. 5 m – 1 szt | Tak |  |
|  | Kabel elektrody neutralnej, dł. 4 m - 1 szt | Tak |  |
|  | Rękojeść elektrochirurgiczna do elektrod monopolarnych z trzpieniem Ø 4 mm, z 2 przyciskami CIĘCIE / KOAGULACJA, bez kabla. Pojedyncza rękojeść przeznaczona do min. 200 cykli sterylizacji - 3 szt. | Tak |  |
|  | Kabel do rękojeści elektrochirurgicznych monopolarnych, dł. Min. 4 m – 3 szt | Tak |  |
|  | Elektroda monopolarna, izolowana, trzpień Ø 4 mm, nożowa, dł. 39 mm /± 1 mm, pakowana po 5 szt – 2 kpl. | Tak |  |
|  | Elektroda neutralna jednorazowego użytku dla dorosłych i dla dzieci – 350 szt. | Tak |  |
|  | Platforma elektrochirurgiczna wyposażona w instrumenty tego samego producenta. | Tak |  |
|  | Warunki ogólne, dokumentacja |  |  |
|  | Produkt (sprzęt) zakwalifikowany przez producenta jako wyrób medyczny spełniający wymagania w rozumieniu Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017.211), posiada oznaczenie wyrobu znakiem CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności | Tak |  |
|  | Przeprowadzenie instruktażu personelu w zakresie obsługi produktu (sprzętu) | Tak |  |
|  | Okres gwarancji sprzętu min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
|  | Gotowość do przystąpienia do naprawy sprzętu w terminie nie dłuższym niż 72 godzin od chwili otrzymania faksem lub emailem zgłoszenia awarii | Tak |  |
|  | W przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy dostarczy aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w postępowaniu w terminie 72 godz. od chwili poinformowania Zamawiającego o konieczności dokonania naprawy Sprzętu poza miejscem zainstalowania w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
|  | Zapewnienie w trakcie obowiązywania gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego usług serwisowych oraz przeglądu gwarancyjnego obejmującego: bezpłatny dojazd pracownika serwisu, bezpłatną usługę, bezpłatną wymianę części wskazanych przez producenta zgodnie z zaleceniami producenta dla oferowanego produktu (sprzętu) na rzecz Zamawiającego | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego min. 10 lat od daty dostawy | Tak |  |
|  | Cała dokumentacja techniczna sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Produkt (sprzęt) posiada instrukcję obsługi w języku polskim – dostarczona wraz z dostawą | Tak |  |
|  | Lista autoryzowanych serwisów na terenie Polski (w przypadku braku - na terenie UE) wraz z danymi teleadresowymi i numerami kontaktowymi | Tak |  |

Zamawiający wymaga oznaczenia w złożonych dokumentach, którego z punków powyższej tabeli dotyczy poszczególna informacja potwierdzająca jego spełnianie.

Zamawiający informuje, że wraz z ofertą wymaga złożenia Oryginalnych materiałów technicznych producenta tj. Karty katalogowej lub/i instrukcji obsługi lub/i ulotki lub/i fotografii zawierającej informacje umożliwiające weryfikację wymaganych oraz punktowanych parametrów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry techniczne) stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ - zgodnie z zapisami SIWZ w cz. XIII

W przypadku gdy opisy/ulotki/karty/instrukcje sporządzone zostały w języku obcym, wymaga się przedłożenia tożsamego tłumaczenia na język polski.

…………………………………

..........................dnia ................                                        				      ( podpis Wykonawcy)