Pakiet nr 30

Parametry techniczne cewników balonowych niskoprofilowych (semicompliant)

| Parametry | Wartości | Punktacja | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| - podać zakres średnic | min. 1,25 do 5 mm |  | wymagane |
| - podać zakres długości | min. 10 - 30 mm |  | Wymagane |
| podać ciśnienie nominalne dla balonów 3,0 | ≤ 10 Bar ≥ 11 Bar | 1 3 |  |
| - podać RBP dla balonów 3,0 | ≤ 14 Bar ≥ 15 Bar | 1 3 |  |
| - podać maks. BP dla balonów 3,0 | ≤ 18 Bar ≥ 19 Bar | 1 3 |  |
| - podać tabelę rozszerzalności dla wszystkich średnic |  |  | Wymagane |
| - cewniki monorail, potwierdzić dostępność cewników „over-the wire” |  |  | Wymagane |
| - podać “crossing profile” cewnika (o średnicy 3,0 mm) | 0,026” < | 1 3 | Wymagane |
| - podać „proximal shaft” cewnika (o średnicy 3,0 mm) | ≤ 0,024” ≤ 0,026” | 3 1 | Wymagane |
| - podać „distal shaft” cewnika (o średnicy 3,0 mm | ≤ 0,032” ≤0,034 | 3 1 | Wymagane |
| - podać profil wejścia cewnika (o średnicy 3,0 mm) | 0,017” < | 1 3 | Wymagane |
| - zgodność z cewnikiem prowadzącym 5F i 6F |  |  | Wymagane |
| - możliwość wykonania „kissing’u” balonami 3,0/2,5 mm przez cewnik 6F |  |  | Wymagane |
| Oferowany cewnik jest najnowszym produktem tego typu zarejestrowanym przez firmę w Polsce. | Tak Nie | 5 0 |  |
| Punktacja razem |  |  |  |