Pakiet nr 31

Parametry techniczne cewników balonowych niepodatnych do postdilatacji

| Parametry | Wartości | Punktacja | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| - podać zakres średnic | 2 do 4,0 mm średni 2 do >5 mm | 1 2 3 |  |
| - podać zakres długości | min. 10 – 25 mm średni. ≤ 8 – 30 mm ≥ | 1 2 3 |  |
| podać nominalny BP | ≥ 10 Bar |  | Wymagane |
| - podać RBP | Min. 18 Bar | 1 | Wymagane |
| - podać maks.BP | >22 Bar | 1 + 1 pkt za każdą atm. | Wymagane |
| - podać tabelę rozszerzalności dla wszystkich średnic |  |  | Wymagane |
| - podać “crossing profile” cewnika (o średnicy 3,0 mm) | 0,026” < | 1 3 |  |
| - podać „proximal shaft” cewnika (o średnicy 3,0 mm) | ≤ 0,024” ≤ 0,026” ≤0,028” | 3 2 1 |  |
| - podać „distal shaft” cewnika (o średnicy 3,0 mm | ≤ 0,032” ≤0,034 ≤0,036 | 3 2 1 |  |
| - podać profil wejścia cewnika (o średnicy 3,0 mm) | 0,018” < | 1 3 | Wymagane |
| - zgodność poszczególnych rozmiarów z cewnikiem prowadzącym 5F i 6F |  |  | Wymagane |
| - możliwość wykonania „kissing’u” balonami 3,0/2,5 mm przez cewnik 6F |  |  | Wymagane |
| Cewnik jest najnowszym cewnikiem zarejestrowanym przez firmę w Polsce. | Tak Nie | 5 0 |  |
| Punktacja razem |  |  |  |