Pakiet nr 42

Stent kobaltowo-chromowy (slotted tube) z polimerem wydzielający sirolismus lub analogii (DES) możliwość skrócenia DAPT

| Parametry | Wartości | Punktacja | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| - zakres długości | min. 10 – 35 mm |  | Wymagane |
| - zakres średnic | Min 2,25 do 4 mm |  | Wymagane |
| - nominalny BP | ≥ 6 Bar |  | Wymagane |
| -RBP | ≥ l6 Bar |  | Wymagane |
| - podać tabelę rozszerzalności dla wszystkich średnic |  |  | Wymagane |
| - podać „proximal shaft” (3,0/ok.18 mm) w calach | ≤ 0,035” |  | Wymagane |
| - podać „distal shaft” (o średnicy 3,0/ok.18 mm) w calach | ≤ 0,036” |  | Wymagane |
| - podać “crossing profile” nierozprężonego stentu DES (o średnicy 3,0 mm) w calach | < 0,045” |  | Wymagane |
| - podać profil wejścia stentu (3,0/ok. 18 mm) w calach | < 0,024” |  | Wymagane |
| - zgodność poszczególnych rozmiarów z cewnikiem prowadzącym 6F |  |  | Wymagane |
| - zgodność poszczególnych rozmiarów z cewnikiem prowadzącym 5F | Do 4,0 mm |  | Wymagana |
| - podać cechy balonika zapobiegające dyssekcji brzeżnej | . |  | Wymagane |
| - podać różnicę długości stentu i balonika | <1 mm |  | Wymagane |
| - podać pokrycie ściany naczynia w % (dla stentu 3.0/ok. 18 mm) | 15 – 20% |  | Wymagane |
| - określić dostęp do obocznic (dla stentu 3.0/ok. 18 mm) (maksymalna średnica „oczka” w mm) | Min. 2,0 mm2 < | 3 1 |  |
| - podać skrócenie stentu 3,0/ok. 18 mm w % przy RBP | < 1% |  | Wymagane |
| - podać siłę radialną PSI | > 24 PSI |  | Wymagana |
| - podać recoil w % | < 5% < 3% |  | Wymagane 3 |
| - podać grubość przęseł (struts) stentu | < 0,0036” |  | Wymagane |
| - podać TVR (target vessel revascularization) po roku – źródło (trial lub register) | Według załączonego w części ogólnej schematu | 1 |  |
| Możliwość zakończenia podwójnej terapii p/płytkowej po 3 miesiącach | Tak / Nie |  | Wymagane |
| - podać MACE (zgon, zawał, TLR) po roku – źródło (trial lub register) | Według załączonego w części ogólnej schematu | 1 |  |
| - podać roczny procent restenozy angiograficznej w stencie – źródło (trial lub register) | Poniżej 8% 8-12% 13-15% | 4 2 1 |  |
| - podać roczny procent restenozy angiograficznej w segmencie – źródło (trial lub register) | Poniżej 18% Poniżej 16% Poniżej 14% | 1 2 4 |  |
| - podać 2 letni procent MACE – źródło (trial lub register) | Poniżej 10% Powyżej 10% | 1 0 |  |
| > 500 zastosowań w Polsce > 2 – letnia obserwacja | Tak / Nie Tak / Nie | 5 / 0 5 / 0 |  |
| Oferowany stent jest najnowszą wersją danego stentu oferowanego przez firmę w Polsce. | Tak Nie | 5 0 |  |
| Punktacja razem |  |  |  |