Pakiet nr 44

Parametry techniczne stentów kobaltowo-chromowych z biodegradowalnym polimerem wydzielający paklitaxel lub sirolimus lub jego analogii  (DES)

| Parametry | Wartości | Punktacja | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Podać zakres długości | min. 8-34 mm > | 0 1 | Wymagane |
| Podać zakres średnic | min. 2,25 – 4,0 mm 2,25 - 5,0 mm | 0 1 | Wymagane |
| Podać nominalny BP | >7 Bar |  |  |
| Podać RBP | ≥ l4 Bar |  | Wymagane |
| Podać profil zaciśniętego stentu 3,0 mm | min. Dla 3,0 mm ≤ 0,036” profil > 0,036” | 0 1 |  |
| Średnica systemu w części proksymalnej | ≤1,8F / 0.60 mm |  | Wymagane |
| Średnica systemu w części dystalnej | ≤2.5F / 0.84 mm |  | Wymagane |
| Zgodność poszczególnych rozmiarów z cewnikiem prowadzącym 6F |  |  | Wymagane |
| Zgodność z cewnikiem prowadzącym 5F | Do 4,0 mm |  | Wymagana |
| Podać pokrycie ściany naczynia w % dla stentu 3.0/18 mm | 11 – 19% |  | Wymagane |
| Podać skrócenie dla stentu 3,0/ok. 18 mm w % przy RBP | < 2% |  | Wymagane |
| Dostępność wersji o różnej średnicy „oczek” stentu |  | 5 |  |
| Podać siłę radialną PSI stentu 3,0/ok. 18 mm | <25 25 – 30 | 0 1 |  |
| Dostępność obu rodzajów leków antyrestenotycznych | tak nie | 10 0 |  |
| Podać grubość ściany stentu | ≤0,070mm > | 1 0 |  |
| Podać czas uwalniania leku | ≤ 9 tygodni >9 tygodni | 1 0 |  |
| Oferowany stent jest najnowszym produkowanym przez firmę stentem zarejestrowanym w Polsce. |  | 0 5 |  |
| Punktacja razem |  |  |  |