Pakiet nr 46

Parametry techniczne stymulatorów SSIR MRI z elektrodami

| L.P | Parametry wymagane/oceniany | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane 1-16 |  |  |  |  |
| 1 | Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Waga max. 30 [g] | podać |  | Wymagane |
| 3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2020 | podać |  | Wymagane |
| 4 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 mV | podać |  | Min zakres wymagany |
| 5 | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | podać |  | Min zakres wymagany |
| 6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 2,0 – 7,5 [mV] | podać |  | Min zakres wymagany |
| 7 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,75 - 4,0 [Mv] | podać |  | Min zakres wymagany |
| 8 | Okres refrakcji A/V min zakres 225-400 ms | podać |  | Min zakres wymagany |
| 9 | Program nocny | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Histereza częstości rytmu | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | TAK |  | Wymagane |
| 12 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Elektrody A i V pasywne i aktywne | TAK |  | Wymagane |
| 16 | Elektrody A i V sterydowe | TAK |  | Wymagane |
| PARAMETRY PUNKTOWANE 17-25 |  |  |  |  |
| 17 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | TAK |  | 0 – Nie, 10 – Tak |
| 18 | Możliwość zaprogramowanie refrakcji V powyżej 400 | podać |  | 0 - Nie, 2 – Tak |
| 19 | Możliwość zaprogramowania refrakcji V poniżej 200 | podać |  | 0 - Nie, 2 – Tak |
| 20 | Automatyczna optymalizacja funkcji rate response | podać |  | 0 - Nie, 2 – Tak |
| 21 | Test określający próg stymulacji z możliwością wykreślenia krzywej zależności amplitudy od szerokości impulsu – wykres graficzny | podać |  | 0 – Nie, 10 – Tak |
| 22 | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS | podać |  | 1 – do 2 typów, 5 – trzy typy i więcej |
| 23 | Dostępne histogramy: - częstości - aktywności pacjenta | podać |  | Po 1 pkt za histogram |
| 24 | Rejestracja epizodów wysokiej częstości | podać |  | 0 – Nie, 2 – Tak |
| 25 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta | podać |  | 0 - Nie, 10 – Tak |
| 26 | Oferowany stymulator jest najnowszym tego typu produktem firmy zarejestrowanym w Polsce | Tak Nie |  | 0 - Nie, 10 – Tak |
| Punktacja razem |  |  |  |  |