Pakiet nr 47

Parametry techniczne stymulatorów dwujamowych DDDR MRI z funkcjami antyarytmicznymi i kompletem elektrod

| LP. | Parametry wymagane/oceniany | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane 1 – 22 |  |  |  |  |
| 1 | Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Waga max. 30 [g] | Podać |  | Wymagane |
| 3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2020 | Podać |  | Wymagane |
| 4 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 mV | Podać |  | Min zakres wymagany |
| 5 | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | Podać |  | Min zakres wymagany |
| 6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [Mv] | Podać |  | Min zakres wymagany |
| 7 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,18 - 4,0 [Mv] | Podać |  | Min zakres wymagany |
| 8 | Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV) | TAK |  | Wymagane |
| 9 | Automatyczny PVARP |  |  | Wymagane |
| 10 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms | Podać |  | Min zakres wymagany |
| 11 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe | Tak |  | Wymagane |
| 12 | Program nocny | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Histereza częstości rytmu | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Funkcje antyarytmiczne (min 3) | Podać |  | Min 3 wymagane |
| 16 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | TAK |  | Wymagane |
| 17 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK |  | Wymagane |
| 18 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | TAK |  | Wymagane |
| 19 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | TAK |  | Wymagane |
| 20 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK |  | Wymagane |
| 21 | Elektrody A i V pasywne i aktywne | TAK |  | Wymagane |
| 22 | Elektrody A i V sterydowe | TAK |  | Wymagane |
| Parametry wymagane 23 – 34 |  |  |  |  |
| 23 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji | Podać |  | 0 - Nie, 10 – Tak |
| 24 | Możliwość zaprogramowanie refrakcji V powyżej 400 | Podać |  | 0 - Nie, 2 - Tak |
| 25 | Możliwość zaprogramowania refrakcji V poniżej 200 | Podać |  | 0 - Nie, 2 – Tak |
| 26 | Algorytm promujący własny rytm zatokowy pacjenta | podać |  | 0 - Nie, 2 – Tak |
| 27 | Automatyczna optymalizacja funkcji rate response (np rate profile optimization) | podać |  | 0 - Nie, 2 – Tak |
| 28 | Możliwość zaprogramowania odstępu AV w algorytmie promującym własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe do wartości powyżej 350 ms | podać |  | 0 - do 300 ms, 2 - do 360 ms, 5 – powyżej 360 ms |
| 29 | Algorytmy aktywacji funkcji Mode Switch (min 1 algorytm) | podać |  | 1- 1 algorytm, 2 – 2 i wiecej |
| 30 | Test określający próg stymulacji z możliwością wykreślenia krzywej zależności amplitudy od szerokości impulsu – wykres graficzny | podać |  | 0 - Nie, 10 – Tak |
| 31 | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń | podać |  | 1 – do 2 typów, 5 – trzy typy i więcej |
| 32 | Dostępne histogramy: - częstości - przewodzenia AV - aktywności pacjenta | podać |  | Po 1 pkt za histogram |
| 33 | Rejestracja epizodów: - wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej - częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej - czas trwania arytmii przedsionkowych | podać |  | Po 1 pkt za funkcję |
| 34 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta | podać |  | 0 - Nie, 10 – Tak |
| 35 | Oferowany stymulator jest najnowszym tego typu produktem firmy zarejestrowanym w Polsce | Tak Nie |  | 0 - Nie, 10 – Tak |
| Punktacja razem |  |  |  |  |