Pakiet nr 48

Parametry techniczne stymulatorów CRT-P  MRI z kompletem elektrod i zestawem do wprowadzania elektrody lewokomorowej

| L.P. | ## Funkcja / Parametr | Parametr grniaczny/ Wartość | Dane Techniczne | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać |  | Wymagane |
| 2 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2020 r | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Żywotność stymulatora min 5 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane |
| 4 | Automatyczne wykreślanie krzywej progu stymulacji – wykres graficzny zależności amplitudy i szerokości impulsu | Podać |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 5 | Waga max. 35 [g] | TAK, podać |  | Wymagane |
| 6 | Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | Podać |  | 0 - nie, 5 – tak |
| 7 | Amplituda impulsu min wymagany zakres 0,5-6,0 [V] | TAK, podać |  | Wymagane |
| 8 | Szerokość impulsu(A/V), min wymagany zakres 0,5-1,0 | TAK, podać |  | Wymagane |
| 9 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 1,0 - 7,5 [mV] | TAK, podać |  | Wymagane |
| 10 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,5 - 4,0 [mV] | TAK, podać |  | Wymagane |
| 11 | Elektrody do LV jedno- i dwubiegunowe sterydowe | # Tak |  | Wymagane |
| 12 | Elektrody do RA i RV sterydowe | # Tak |  | Wymagane |
| 13 | Elektrody do RA i RV o pasywnej i aktywnej fiksacji | Tak |  | Wymagane |
| 14 | Elektrody do LV „over the wire” uni/bipolarne do wyboru | Tak, podać |  | Wymagane |
| 15 | Elektroda do stymulacji lewej komory o aktywnym sposobie mocowania | Podać |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 16 | Możliwość programowania V-V delay | TAK |  | Wymagane |
| 17 | Możliwość niezależnego programowania LV i RV | TAK |  | Wymagane |
| 18 | Sensing LV przy stymulacji BiV | TAK |  | 0 – nie 5 – tak |
| 19 | Możliwość przerwania programu nocnego po przylożeniu magnesu do następnego cyklu | Podać |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 20 | Dostępna telemetria A/RV/LV | TAK |  | Wymagane |
| 21 | Możliwość stymulacji LV bipolarnej pomiędzy końcówką elektrody LV i pierścieniem elektrody RV | Podać |  | 0 - nie, 10 – tak |
| 22 | Zestaw do kontrastowania CS ( w tym dwie koszulki, prowadnik, rozszerzacz, zastawki hemostatyczne, cewnik balonowy, nóż do koszulek) | TAK |  | Wymagane |
| 23 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod | TAK |  | Wymagane |
| 24 | Program nocny | TAK |  | Wymagane |
| 25 | Urządzenie jest najnowszym produktem tego typu zarejestrowanym przez firmę w Polsce | Tak Nie | 5 0 |  |
| PUNKTACJA RAZEM |  |  |  |  |