Pakiet nr 50

Parametry techniczne kardiowerterów – defibrylatorów resynchronizujących MRI (opcja DF-4) 35 J z zestawem do wprowadzania elektrody lewokomorowej i kompletem elektrod

| LP | Funkcja / Parametr | Parametr graniczny | Dane techniczne | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane 1 – 16 |  |  |  |  |
| 1 | Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać |  | - |
| 2 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2020 | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | TAK |  | Wymagane |
| 4 | Masa poniżej 85 gramów | TAK |  | Wymagane |
| 5 | Dostarczona max energia defibrylacji co najmniej 34J | TAK |  | Wymagane |
| 6 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy – VF i VT | TAK |  | Wymagane |
| 7 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 1 | TAK |  | Wymagane |
| 8 | Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK |  | Wymagane |
| 9 | Rodzaje stymulacji | Podać |  | Wymagane |
| 10 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Elektrody do defibrylacji sterydowe | TAK |  | Wymagane |
| 12 | Elektrody do stymulacji lewej komory – uni-, bipolarne – do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Możliwość zaprogramowania terapii ATP w strefie VF | TAK |  | Wymagane |
| 16 | Dostępność wszystkich modeli oferowanych na rynku w Polsce | TAK |  | Wymagane |
| PARAMETRY PUNKTOWANE 17 – 32 |  |  |  |  |
| 17 | Funkcja monitorowania poziomu płynów w tkankach pacjenta | Tak / nie |  | 0 – Nie, 10 Tak |
| 18 | Programowalna obudowa defibrylatora (active, non active) | Podać |  | 0 - Nie, 10 – Tak |
| 19 | Możliwość różnicowania częstoskurczu komorowego od: - AT/AF - częstoskurczu zatokowego - częstoskurczu z przewodzeniem 1:1 | Podać |  | 1 pkt za każdy |
| 20 | Algorytmy zapewniające terapię resynchronizującą w obecności: - przedwczesnych pobudzeń komorowych - AT/AF | Podać |  | 1 pkt za każdy |
| 21 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Podać |  | 0 - Nie, 10 – Tak |
| 22 | Pomiar trendów: -epizodów VT/VF -HRV -terapii wysokonapięciowych -częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF - czas AF w ciągu dnia - rytm komorowy w czasie AF | Podać |  | Po 1 dla każdego trendu |
| 23 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Podać |  | 0- nie, 5 – tak |
| 24 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Podać |  | 0- nie, 5 – tak |
| 25 | Automatyczna sygnalizacja przekroczenia alarmowego poziomu płynów w tkankach pacjenta (sygnał informujący pacjenta) | Podać |  | 0 – Nie, 5 – Tak |
| 26 | Elektroda do stymulacji lewej komory o aktywnym sposobie mocowania | Podać |  | 0 – Nie, 10 – Tak |
| 27 | Elektrody do defibrylacji podskórne | Podać |  | 0 - Nie, 10 – Tak |
| 28 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów | Podać |  | 0 – Nie, 5 – Tak |
| 29 | Zapis trendów fali P i R | Podać |  | 0- do 18 miesięcy, 10-powyżej |
| 30 | Długoczasowy zapis interwałów V-V (np. flash back memory) | Podać |  | 0- Nie, 10-Tak |
| 31 | Dostępność elektrod ze złączem DF-1/DF4 do wyboru | Podać |  | 0 – nie 5- tak |
| 32 | Liczba możliwych kombinacji łączy DF-1/ DF-4 i IS-1/ IS-4 | Podać |  | <3 – 0 ≥3 -10 |
| 33 | Możliwość zmiany wektora sensingu | Podać |  | 0- Nie, 10-Tak |
| 34 | Oferowane urządzenie jest najnowszym produkowanym urządzeniem zarejestrowanym w Polsce | Podać |  | 0- Nie, 10-Tak |
| Punktacja razem |  |  |  |  |