Pakiet nr 52

Parametry techniczne kardiowerterów ICD DR wraz z elektrodami, (defibrylujące jedno i dwu  „coilowe”)

| L.p. | Funkcja / Parametr | Parametr graniczny | Dane techniczne | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane 1 – 13 |  |  |  |  |
| 1 | Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać |  |  |
| 2 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2020 | TAK |  | WYMAGANE |
| 3 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | TAK |  | WYMAGANE |
| 4 | Waga poniżej 80 gramów | TAK |  | WYMAGANE |
| 5 | Dostarczona max energia defibrylacji co najmniej 34J | TAK |  | WYMAGANE |
| 6 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT | TAK |  | WYMAGANE |
| 7 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 1 | TAK |  | WYMAGANE |
| 8 | Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK |  | WYMAGANE |
| 9 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru | TAK |  | WYMAGANE |
| 10 | Elektrody do defibrylacji sterydowe | TAK |  | WYMAGANE |
| 11 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  | WYMAGANE |
| 12 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | TAK |  | WYMAGANE |
| 13 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów | TAK |  | WYMAGANE |
| PARAMETRY PUNKTOWANE 14 – 27 |  |  |  |  |
| 14 | Programowalna obudowa defibrylatora (active, non active) | Podać |  | 0 - Nie, 10 – Tak |
| 15 | Żywotność przy 50% pacing biannual charges- min. 5 lat /nast.: 60 [ppm]; 500 ohms; 2,5 [V]; 0,4 [ms]./ | Podać |  | 0- do 5 lat, 1-do 6 lat, 3-powyżej 6 lat |
| 16 | Możliwość różnicowania częstoskurczu komorowego od: - AT/AF - częstoskurczu zatokowego - częstoskurczu z przewodzeniem 1:1 | Podać |  | 1 pkt za każdy |
| 17 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 18 | Pomiar trendów: -epizodów VT/VF -HRV -Terapii wysokonapięciowych - częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF - czas AF w ciągu dnia - rytm komorowy w czasie AF | Podać |  | Po 1 dla każdego trendu |
| 19 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Podać |  | 0 - Nie, 2 – Tak |
| 20 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Podać |  | 0 - Nie, 2 – Tak |
| 21 | Elektrody do defibrylacji podskórne | Podać |  | 0 - Nie, 10 – Tak |
| 22 | Zapis trendów fali P i R | Podać |  | 0 - do 18 miesięcy, 1 – powyżej |
| 23 | Długoczasowy zapis interwałów V-V (np. flash back memory) | Podać |  | 0 - Nie, 1 – Tak |
| 24 | Możliwość wykonywania kardiowersji na żądanie | Podać |  | 0-nie, 4-tak |
| 25 | Możliwość bezprzewodowego połączenia urządzenia z programatorem | Podać |  | 0-nie 10 – tak |
| 26 | Dostępność elektrod ze złączem DF-1/DF4 do wyboru | Podać |  | 0 – nie 5- tak |
| 27 | Oferowane urządzenie jest najnowszym tego typu produktem firmy zarejestrowanym w Polsce | Tak Nie |  | 0 - Nie, 10 – Tak |
| PUNKTACJA RAZEM |  |  |  |  |